Phụ lục 2

DANH MỤC ĐÍNH KÈM

(Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật)

- MÁY SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN DOPPLER MÀU TỔNG HỢP

  - Yêu cầu chung

- Tiêu chuẩn của thiết bị, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, nhà sản xuất đạt một trong các tiêu chuẩn CE, FDA.

- Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ , Packing List, các giấy tờ hải quan.

- Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2023 trở về sau.

- Thiết bị hoạt động được trong môi trường có nhiệt độ ≥35oC, độ ẩm ≥ 80% không đọng sương.

- Thiết bị sử dụng nguồn điện: 220V +-10%, 50Hz.

  - Yêu cầu cấu hình

- Máy siêu âm màu dạng xe đẩy: 01 cái

- Đầu dò Convex: 01 cái

- Đầu dò Linear: 01 cái

- Đầu dò Sector người lớn: 01 cái

- Các phần mềm tương thích đi kèm

- Bộ điện cực ECG: 01 bộ

- Bộ máy tính kèm phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ

- Máy in màu: 01 cái

- UPS 1 KVA online: 01 cái

- Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh / Việt : 01 bộ

  - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Yêu cầu về mục đích sử dụng:

- Ứng dụng: dùng cho thăm khám Bụng, Tuyến vú, Tim, Sản, Phụ khoa, Mạch máu, Niệu, Bộ phận nhỏ và nông, Nhi và sơ sinh, Cơ xương khớp, Xuyên sọ, Siêu âm qua ngã âm đạo, trực tràng, Siêu âm tim qua ngã thực quản, Trong phẫu thuật.

- Yêu cầu về thông số đầu dò:

- Đầu dò Convex

- Băng thông: ≤ 1 - ≥ 5 MHz

- Ứng dụng khám: Bụng, sản/phụ khoa, mạch máu, tiết niệu

- Số chấn tử: ≥ 128

- Bán kính cong: ≥ 60 mmR

- FOV: ≥ 55°

- Tần số hình ảnh B-Mode: 2.0, 3.0, 4.0 MHz, ≥ 3 tần số

- Tần số hình ảnh Harmonic: 3.0, 4.0, 5.0 MHz, ≥ 3 tần số

- Tần số doppler: 1.8, 2.1, 2.5, 3.6 MHz, ≥ 4 tần số

- Đầu dò linear

- Băng thông: ≤ 5.0– ≥ 11.0 MHz

- Ứng dụng: phần nhỏ, mạch máu, cơ xương khớp, sơ sinh, nhi

- Số chấn tử: ≥ 128

- FOV: ≥ 38 mm

- Tần số hình ảnh B-Mode: 7.0, 9.0, 11.0 MHz, ≥ 3 tần số

- Tần số hình ảnh Harmonic: 9.0, 11.0, 12.0 MHz, ≥ 3 tần số

- Tần số doppler: 4.2, 5.0, 6.3, 8.3 MHz, ≥ 4 tần số

- Đầu dò Sector người lớn

- Băng thông: ≤ 1.0 – ≥ 5.0 MHz

- Ứng dụng: Khám tim, xuyên sọ, bụng

- Số chấn tử: ≥ 64

- FOV: ≥ 120°

- Tần số hình ảnh B-Mode: 2.0, 3.0, 4.0 MHz, ≥ 3 tần số

- Tần số hình ảnh Harmonic: 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 MHz, ≥ 4 tần số

- Tần số Doppler: 1.7, 2.1, 2.5, 3.1, 3.6 MHz, ≥ 5 tần số

- Yêu cầu về cấu tạo, điều khiển, hiển thị:

- Máy chính thiết kế dạng xe đẩy

- Màn hình LCD ≥ 21.5 inches

- Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 10 inches

- Ổ cứng lưu trữ: ≥ 500GB

- Bộ nhớ ảnh trên ổ cứng: ≥ 340 GB

- Bộ nhớ CINE: ≥ 750 MB

- Ổ đĩa ghi dữ liệu DVD Rewrite chọn thêm

- Số cổng đầu dò: ≥ 03

- TGC và bàn phím ký tự: dạng số hóa điều khiển qua màn hình cảm ứng đa chạm

- Số cổng kết nối ngoại vi chuẩn USB: ≥ 7 cổng

- Dải động: ≥ 400 dB

- Dải tần số: ≤ 2MHz - ≥ 22MHz

- Độ sâu thăm khám: ≤ 0cm - ≥ 45 cm

- Tốc độ khung hình: tối đa ≥ 2300 Frame/s

- Số kênh xử lý số hóa: ≥ 380.000 kênh

- Yêu cầu về các phương pháp, cơ chế hoạt động:

- Phương pháp quét:

- Convex điện tử

- Linear điện tử

- Sector điện tử

- Các mode hoạt động

- B-mode

- Coded Harmonic Imaging

- M-mode

- Mode dòng chảy màu

- Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng

- Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao (PWD with high PRF)

- Mode M dòng chảy màu

- Mode M giải phẫu và Mode M giải phẫu màu

- Doppler liên tục

- Kiểu hiển thị hình ảnh

- Khả năng hiển thị đồng thời

+ Dual B (B/B)

+ B/CFM hoặc PDI

+ B/PW

+ B + CFM/M

+ Real-time Triplex Mode (B +CFM hoặc PDI/PW hoặc CW)

- B-Flow + PW

+ B/M

+ Hiển thị nhiều hình (chia bốn hình)

+ Hình động và/hoặc hình tĩnh

+ Chiếu lại hình CINE độc lập

- Phóng to: Viết/Đọc/Di chuyển

- Màu hóa đơn sắc:

+ Màu hóa Mode B

+ Màu hóa Mode M

+ Màu hóa Mode PW

+ Màu hóa Mode CW

- Thông số kỹ thuật B-Mode

- Năng lượng sóng âm phát ra: 0- ≥ 100%, ≥ 25 bước

- Độ lợi (khuếch đại): 0- ≥ 90 dB, ≤ 1 dB/ bước

- Dải động: khoảng ≤ 36- ≥ 96 dB, ≤ 3dB hoặc ≤ 6dB một bước

- Trung bình khung: ≥ 8 bước

- Bản đồ thang xám: ≥ 7 loại

- Bản đồ màu: ≥ 9 loại

- Tần số: Lên đến ≥ 5 lựa chọn

- Tốc độ siêu âm

- Mật độ dòng: ≥ 5 bước

- Zoom mật độ dòng: ≥ 5 bước

- Chỉ số nhiệt: TIC, TIS, TIB

- Đảo ảnh: On/ Off

- Số tiêu điểm: ≥ 8 bước

- Độ rộng tiêu điểm: ≥ 3 loại

- Nén nhiễu: ≥ 6 bước

- Tăng bờ: ≥ 7 bước

- Triệt nhiễu: ≥ 6 bước

- Góc lái tia Linear: ≥ +/- 12 độ

- Kích thước quét

- Độ sâu: ≤ 1- ≥ 48 cm

- Thông số kỹ thuật M Mode

- Độ lợi (khuếch đại): khoảng ≤ -20 – ≥ 20dB

- Độ nén: ≤ 0.5 – ≥ 2.4, ≥ 13 bước

- Tốc độ quét: ≤ 0 -≥ 7, ≥ 8 bước

- Trung bình khung

- Bản đồ thang xám: ≥ 7 loại

- Màu hóa M Mode: ≥ 9 loại

- Tần số

- Mật độ đường quét

- Triệt nhiễu: ≥ 6 bước

- Định dạng hiển thị M/PW: V-1/3B, V-1/2B, V-2/3B, H-1/2B. H-1/4B, chỉ hiển thì đường thời gian

- Thông số kỹ thuật Mode Doppler phổ

- Năng lượng sóng âm: ≤ 0 – ≥ 100, ≥25 bước

- Độ lợi (khuếch đại): ≤ 0 – ≥85, ≥86 bước

- Bản đồ thang xám: ≥ 8 loại

- Tần số truyền qua: ≥5 bước, phụ thuộc vào đầu dò

- Bộ lọc thành: khoảng ≤ 5.5 – ≥ 5000 Hz, ≥27 bước

- Màu hóa PW: ≥ 6 loại

- Thang đo vận tốc: ≥ 8 bước

- Tốc độ quét: ≥ 8 bước

- Độ dài thể tích lấy mẫu: ≤ 1- ≥ 16 mm.

- Chỉnh góc đúng: ≥ +/- 90 độ, 1 độ bước

- Lái tia Linear: ≥7 bước

- Đảo phổ: on/off

- Phương pháp vẽ đường bao: ≥3 bước

- Đường nền: khoảng ≤ 5 - ≥ 95%, ≥ 11 bước

- Tự động vẽ đường bao: ≥3 bước

- Nén: ≥ 12 bước

- Hướng vẽ đường bao: ≥ 3 bước

- Độ nhạy đường bao: ≥ 21 bước

- Thông số quét ảnh chế độ CFM

- Đường nền: ≤ 0- ≥ 100%, ≥ 11 bước

- Đảo ảnh: On/Off

- Độ sâu hội tụ CF/PDI: cài đặt mặc định ≤ 10 – ≥ 100 % độ sâu vùng quan tâm, ≥ 6 bước

- Nén nhiễu đốm sáng: ≥ 5 bước

- Góc lái tia CF/PDI: ≤ +/- 20 độ

- Kích thước gói: khoảng ≤ 8- ≥ 24

- Mật độ đường: ≥ 5 bước

- Zoom mật độ đường: ≥ 5 bước

- Trung bình khung: ≥ 7 bước

- PRF: khoảng ≤ 0.1 – ≥ 23 kHz / ≥ 20 bước

- Lọc không gian: ≥ 6 bước

- Độ lợi: ≤ 0- ≥ 40 dB, ≤ 0.5 dB bước

- Lọc thành: ≥ 4 bước

- Kích thước quét

- Kích thước đứng vùng quan tâm CF/PDI: Cài đặt mặc định trước

- Độ sâu trung tâm CF/PDI (mm) của vùng quan tâm: cài đặt mặc định trước

- Tần số CF/PDI: Lên đến ≥ 5

- Bản đồ màu, bao gồm bản đồ các khoảng dao động và tốc độ: ≥ 20 loại

- Độ xuyên thấu: ≥ 5 bước

- Ngưỡng màu: ≤ 0- ≥ 100%, ≥ 11 bước

- Ngưỡng rung: ≥ 15 bước cài đặt trước

- Mật độ đường tự động: Cài đặt trước On/Off

- Tỷ số PW/CF: 1, 2, 4

- Tích lũy màu: ≥ 8 bước

- Định lượng

- Thông số quét ảnh chế độ PDI

- Bản đồ màu PDI map: ≥ 16 loại

- Độ sâu hội tụ CF/PDI: cài đặt mặc định ≤ 10 – ≥ 100 % độ sâu vùng quan tâm, ≥ 6 bước

- Năng lượng sóng âm CF/PDI phát ra: ≤ 0 - ≥ 100%, ≤ 10% bước

- Góc lái tia CF/PDI: ≤ +/- 20 độ

- Kích thước gói: khoảng ≤ 8- ≥ 24

- Lọc không gian: ≥ 6 bước

- Trung bình khung: ≥ 7 bước

- PRF: khoảng ≤ 0.1 – ≥ 23 kHz/≥ 20 bước

- Ngưỡng năng lượng: ≤ 0 - ≥ 100%, ≥ 10 bước

- Ngưỡng rung: ≥ 15 bước cài đặt trước

- Độ lợi: ≤ 0- ≥ 40 dB, ≤ 0.5 dB bước

- Lọc thành: ≥ 4 bước

- Tần số CF/PDI: lên đến ≥ 5 bước

- Mật độ đường tự động: Cài đặt trước On/Off

- Độ xuyên thấu: ≥ 5 bước

- Đảo phổ: On/Off

- Tích lũy màu: ≥ 8 bước

- Nén nhiễu đốm sang

- Thông số kỹ thuật Mode Doppler xung/Doppler liên tục

- Thang vận tốc:

+ Lớn nhất: ≥ 10.00 m/s

+ Nhỏ nhất: ≤ 0.06 m/s

- Bản đồ thang xám: ≥ 8 loại

- Đường nền: khoảng ≤ 5 - ≥ 95%, ≥ 11 bước

- Chiều dài thể tích lấy mẫu: ≤ 1- ≥16 mm

- Chỉnh góc đúng: ≥ +/- 90 độ, ≤ 1 độ bước

- Màu phổ: ≥ 6 loại

- Tốc độ quét: ≥ 8 bước

- Đảo phổ: On/Off

- Định dạng M/PW: V-1/3B, V-1/2B, V-2/3B, H-1/2B, H-1/4B, chỉ hiển thị đường thời gian

- Duplex: On/ Off

- Tỷ số PW/CF: 1, 2, 4

- Độ lợi: ≤ 0-≥ 85 dB

- Lọc thành: khoảng ≤ 5.5 – ≥ 5000 Hz, ≤ 27 bước, phụ thuộc vào đầu dò và ứng dụng

- Góc lái tia PW: ≤ +/- 20 độ

- PRF: khoảng ≤ 0.5 – ≥ 26 kHz với PW, khoảng ≤ 0.5 – ≥ 45 kHz mode CW

- Chiều sâu thể tích lấy mẫu: ≤ 30 bước cài đặt mặc định trước

- Mode CW có trên tất cả các đầu dò tim

- Bao gồm lái tia mode CW

- Tần số truyền qua

- Màu hóa CW

- Thang vận tốc

- Đảo phổ

- Phương pháp vẽ đường bao

- Tự động đường bao Doppler

- Định hướng vẽ đường bao

- Độ nhạy vẽ đường bao

- Hình ảnh hài hòa mô mã hóa

- Thể hiện trên tất cả các đầu dò

- Mật độ đường ảnh: ≥5 bước

- Zoom mật độ đường ảnh: ≥ 5 bước

- Nén nhiễu: ≥ 6 bước

- Tăng đường bờ: ≥ 7 bước

- Bản đồ thang xám: ≥ 7 loại

- Bản đồ màu: ≥ 9 loại

- Độ lợi: ≤ 0 -≥ 90 dB, ≤ 1 dB bước

- Dải động: khoảng ≤ 36 - ≥ 95 dB

- Triệt nhiễu: ≥ 6 bước

- Tần số: ≥ 4 bước, phụ thuộc vào đầu dò

- Phần mềm đàn hồi mô

- Gan, vú, giáp trên đầu dò convex, linear; phụ khoa, niệu khoa trên đầu dò Microconvex, Biplane

- Chỉ số E: ≥ 8

- Tỉ số E: ≥ 7

- Phần mềm siêu âm đàn hồi định lượng

- Hiển thị đo lường lập trình cho người dùng tính bằng kPa và m/s.

- Phạm vi đo tính bằng m / s: ≤ 0- ≥ 10 m / s

- Phạm vi đo bằng kPa: ≤ 0 -≥ 300 kPa

- Hiển thị màn hình đơn và kép

- Phần mềm doppler vận tốc mô cơ tim

- Hình ảnh Doppler mô cơ tim với lớp phủ màu trên hình ảnh mô

- Có sẵn trên các đầu dò sector

- Lớp phủ màu mô có thể được bỏ ra chỉ hiển thị hình ảnh 2D, vẫn giữ lại thông tin vận tốc mô

- Đường cong Mode M giải phẫu: Hình vẽ đường cong của Mode M từ con trỏ không phụ thuộc vào trục tọa độ

- Q-Analysis: hiển thị biểu đồ vận động theo thời gian từ các điểm được lựa chọn trong mô cơ tim

- Yêu cầu về ứng dụng, phần mềm:

- Hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh

- Kỹ thuật phát chùm tia kỹ thuật số

- Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia siêu âm từ nhiều hướng: ≥ 9 góc quét

- Kỹ thuật loại bỏ đốm sáng và ảnh giả trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao

- Hình ảnh hòa âm mô

- Tự động tối ưu hóa hình ảnh

- Tự động tối ưu hóa từng phần TGC

- Mode dựng hình 3D

- Tự động tính toán phổ Doppler thời gian thực

- Kỹ thuật xử lý và phân tích dữ liệu thô

- Chức năng mở rộng góc quét ảo

- Khả năng kết nối DICOM 3.0

- Phần mềm hỗ trợ người dung

- Phần mềm kéo dài trường nhìn lên đến ≥ 60 cm

- Chức năng tự động đo phân suất tống máu + Bộ điện tim ECG

- Doppler vận tốc mô với phần mềm phân tích đánh giá định lượng

- Công cụ hỗ trợ Đánh giá vận động mô cơ tim thất trái + Bộ điện tim ECG

- Phần mềm đánh giá độ đàn hồi mô

- Phần mềm đánh giá độ đàn hồi nhu mô định lượng

- Yêu cầu về quản lý dữ liệu và khả năng kết nối

- Dạng dữ liệu lưu trữ: DICOM, Raw data

- Xuất dữ liệu: JPEG, JPEG2000, WMV, AVI

- Có thể lưu nhanh ảnh vào USB

- Dung lượng bộ nhớ ảnh trong máy: ≥ 340 GB

- Ổ cứng trong: ≥ 500GB

- Ổ đĩa ghi dữ liệu DVD Rewrite chọn thêm tích hợp trên máy

- Cổng kết nối USB: ≥ 7 cổng

- Có kết nối DICOM 3.0 tích hợp sẵn

- Có cổng HDMI out

- Có thể kết nối mạng Ethernet (RJ45)

- Có cổng nối đầu dò

- Có cổng Audio out

- 1.4 Các yêu cầu khác

- Bảo hành toàn hệ thống: 1 năm, tính từ ngày nghiệm thu thiết bị.

- Kỹ sư lắp đặt máy có bằng cấp đào tạo của chính hãng.

- Cam kết hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh/Việt

- Bản ép plastic quy trình vận hành máy.

- Thời gian đáp ứng để xử lý sự cố: trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ khách hàng.

- Đội ngũ nhân viên thực hiện bảo hành, bảo trì với số lượng, chất lượng và trình độ và kinh nghiệm đáp ứng trong mọi tình huống. 2. MÁY CẮT ĐỐT LASER CO2 2.1 Yêu cầu chung - Hệ thống thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng - Thiết bị được sản xuất năm 2023 trở về sau - Tiêu chuẩn của thiết bị, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, nhà sản xuất đạt một trong các tiêu chẩn CE, FDA, KFDA - Nguồn điện hoạt động: trong khoảng 220V + -10%, 50Hz - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: 300C - Độ ẩm tối đa: 70% 2.2 Yêu cầu cấu hình - 01 – Máy chính - 01 – Cánh tay có khớp - 01 – Bộ tay cầm - 01 – Scanner Module - 01 – Bàn đạp - 01 – Cáp nguồn - 01 – Kính cho Bác sĩ - 01 – Kính cho Bệnh nhân - 01 – Khoá liên động - 01 – Hướng dẫn sử dụng. 2.3 Đặc tính kỹ thuật - Bước sóng: 10500 nm - Loại Laser: Laser CO2 - Màn hình cảm ứng 8 inch - Công suất: 1- 30 W - Diện tích điều trị: ≤ 1 – 20 mm - Hình dạng vùng quét: tròn, vuông và tam giác - Chế độ bắn: Dynamic, Random và Moving - Khoảng cách 2 điểm : ≤ 0.1 – 2.0 mm - Chế độ Zoom của tay cầm: nhỏ, trung bình và lớn - Độ rộng xung: ≤ 200~ 2000 us - Kích thước quét: 1~ 20 mm - Có 2 chức năng: - Màn hình 1 : Fractional - Có thể điều chỉnh công suất cho mỗi lần điều trị theo phác đồ - Có thể điều chỉnh chùm tia đi xuống trong 1 điểm (từ 1 đến ≥ 99 lần) - Có thể điều chỉnh độ rộng xung từ ≤ 200~ 2000 us - Có thể lưu thông số cho các lần sử dụng tiếp theo - Màn hình 2: Ultral CO2 - Ở chế độ siêu xung công xuất tối đa 10W - Ở chế độ bình thường công xuất tối đa 30W - Thời gian phát xung có thể điều chỉnh từ 0,001 đến 1 giây - Thời gian nghỉ có thể điều chỉnh từ 0.01 đến 2 giây. - Yêu cầu khác - Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng - Cam kết cử cán bộ đến đơn vị sử dụng kiểm tra trong thời gian ≤ 48 giờ khi được thông báo của chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng - Thực hiện chế độ bảo trì định kỳ tối đa 6 tháng một lần - Có chương trình hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản cho cán bộ sử dụng và quản lý thiết bị - Cam kết cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh và tiếng việt - Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm kể từ thời điểm hết thời gian bảo hành. 3. ĐÈN MỔ DI ĐỘNG 3.1 Yêu cầu chung - Hệ thống thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng - Thiết bị được sản xuất năm 2023 trở về sau - Tiêu chuẩn của thiết bị, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, nhà sản xuất đạt một trong các tiêu chuẩn CE, FDA - Nguồn điện hoạt động: trong khoảng 220V +-10%, 50Hz - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: 300C - Độ ẩm tối đa: 70% 3.2 Yêu cầu cấu hình - Đèn chính : 01 bộ - Cánh tay đèn : 01 bộ - Bộ chuyển đổi nguồn : 01 bộ - Bảng điều khiển : 01 bộ - Tay nắm tiệt trùng : 01 cái - Sách HDSD : 01 bộ 3.3 Chỉ tiêu kĩ thuật - Cường độ chiếu sáng : ≤40.000 - 150.000 Lux - Nhiệt độ màu : ≤3.500 - 5.000 K - Chỉ số hoàn màu : ≥ 90 Ra% - Đường kính trường ánh sán: ≤120 - 260 mm - Độ sâu trường sáng: 1000 mm - Tuổi thọ bóng đèn : ≥ 50.000 giờ chiếu sáng - Tiệt trùng tay nắm : có - Chiều cao đèn: ≥1660mm - Chiều dài cánh tay đỡ chóa đèn: ≥ 820mm - Điều chỉnh được cường độ sáng - Chân đế tích hợp bánh xe có khóa - 3.4 Yêu cầu khác - Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng - Cam kết cử cán bộ đến đơn vị sử dụng kiểm tra trong thời gian ≤ 48 giờ khi được thông báo của chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng - Thực hiện chế độ bảo trì định kỳ tối đa 6 tháng một lần - Có chương trình hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản cho cán bộ sử dụng và quản lý thiết bị - Cam kết cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh và tiếng việt - Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm kể từ thời điểm hết thời gian bảo hành..